## Sheet1
附件一
消毒物品需求明细表
序号 | 名称 | 技术要求
1 | 多酶清洗剂 | 1、有效期≥24 个月 2、规格要求：5L/桶 3、主要用途：适用于各种软式、硬式内窥镜的机械自动清洗系统和手工清洗。 4、性能要求：符合国家最新的《消毒技术规范》和《医用清洗剂卫生要求》等对蛋白质、淀粉和脂肪的清洗效果行业相关规定； 5.PH值＞6.9 ，工作温度20-60℃之间，稀释比例1:100-1:500之间。
2 | 过氧乙酸消毒液 | 1. 规格成分：以过氧乙酸为主要有效成分的消毒液（包含A剂和B剂），A剂规格≥5L，B剂≥50ml，为活化剂，A、B剂融合使用，过氧乙酸含量2g/L-3g/L，原液使用不稀释。符合国家最新行业规定及浓度含量要求。 2. 用途：适用于内镜和医疗器械高水平消毒及灭菌。 3.性能要求：消毒≥5分钟，灭菌≥10分钟。符合机洗、手洗对内镜消毒、灭菌相关行业要求。对金属腐蚀性完全符合医疗器械消毒剂通用要求，对不锈钢，碳钢，铝基本无腐蚀。 4.效期要求：有效期≥24个月，可连续使用14天，提供机洗、手洗对内镜连续使用14天消毒灭菌模拟现场检测报告。 5.无职业暴露风险，急性经口毒性试验实际无毒，提供相关检测报告。 6.急性吸入毒性实验无毒，提供相关检测报告。 7.排放水无需特殊处理，可直接排放，提供相关检测报告。 8.具有一定的去除生物膜效果。提供相关检测报告。 9.对内镜管、医用硅胶、医用橡胶、聚四氟乙烯无腐蚀性，提供相关检测报告。 10.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌具有杀灭作用，提供相关检测报告。 11.对枯草杆菌色变种芽孢、龟分枝杆菌、脊髓灰质炎具有杀灭作用，提供相关检测报告。
3 | 一次性内镜清洁刷 | 适用于各种国产和进口电子消化内镜清洗工作要求 管腔清洁刷要求尺寸：长度1800-2300mm 管口清洁刷要求尺寸：长度150-200mm